## Delovni list1
GAIN CALIBRATION

Reference data:
Generator out. Scaling	1,000 V =	945

Voltage	Vmax/2	Vgen	Vgen-DAC	Vgen-DAC-SET	Gain_ref	Gain_min	Gain_max
2	10	2,0000	1890,000	1890	579	0	1000
1	5	2,0000	1890,000	1890	1556	1000	2000
0,5	2,5	2,0000	1890,000	1890	2534	2000	3000
0,2	1	0,8000	756,000	756	3827	3000	4095
0,1	0,5	0,4000	378,000	378	559	0	1000
0,05	0,25	0,2000	189,000	189	1537	1000	2000
0,02	0,1	0,0720	68,040	68	2830	2000	3000
0,01	0,05	0,0328	30,996	31	3808	3000	4095

LEGEND:
Name	Description
Voltage	Channel1/Channel2 Voltage setting
Vgen	Generator output voltage (must be the equal to measured voltage after Gain calibration)
Vgen-DAC-SET	Generator offset (range -2047 to +2047)
Gain_ref	Gain setting before calibration
Gain_min; Gain_max	Gain convergence range (min/max values)

Gain Search Algorithm:
1. Set Voltage and Vgen-DAC-SET
2. Set Gain for CH1 to (Gain_max – Gain_min)/2
3. Measure Voltage
4. If Vmeas=Vgen then end calibration; else if Vmeas>Vgen then decrease Gain; else increase Gain
5. repeat steps 3. and 4. until number of iterations reached maximum or until mesured precision (Verr < 1 %)
6. repeat steps 1. to 5. for next Voltage

Gain Search Algorithm Example:
Vgen=2V
Step	G_low	G_high	Gain_set	Vmeas	Verr	Verr(%)
1	0	1000	500	1,956	0,044	2,2%
2	500	1000	750	2,350	-0,350	-17,5%
3	500	750	625	2,145	-0,145	-7,3%
4	500	625	563	2,055	-0,055	-2,8%
5	500	563	532	1,990	0,010	0,5%